【提出部数　２部（添付書類含む）】

診　療　用　エ　ッ　ク　ス　線　装　置（移動用・携帯用）備　付　届

年　　　月　　　日

（あて先）  　京都市長

所　在　地　　〒

名　　　称　　　　　　　　　　　　　　　電話

管理者氏名

下記のとおり診療用エックス線装置（移動用・携帯用）を備えたのでお届けします。

記

|  | １ エ ッ ク ス 線 装 置 に 関 す る 事 項 |  | 制 作 者 名 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型 式 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 連 続 定格出力 短時間 蓄放式 |  | 管電圧 kV, 管電流 ｍＡ 管電圧 kV, 管電流 ｍＡ， 時間 秒 管電圧 kV, 静電容量 μＦ |  |  |  |  |
|  |  |  | 台 数 |  | 台 |  |  |  |  |
|  |  |  | エックス線管球 |  | 個 |  |  |  |  |
|  |  |  | 用 途 |  |  |  |  |  |  |
|  | ２ エす ッる ク医 ス師 線等 診 療 に 従 事 |  | 氏 名 |  | 年 令 | 職 種 |  | エックス線診療に関する経歴 |  |
|  | ３ 備 付 時 期 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
|  | ４ エックス線装置のエックス線障害防止に関する構造設備の概要 （平成１４年３月２７日厚生労働省令第４４号「医療法施行規則の一部を改正する省令」による改正後） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 共 通 | エックス線管容器及び 照射筒漏えい線量 |  | 定格管電圧５０ｋＶ以下 の治療用エックス線装置 |  |  | （エックス線装置の接触可能表面から５㎝の距離において） １．０ｍＧｙ毎時 以下 ・ 超 |  |  |
|  |  |  |  | 定格管電圧５０ｋＶ超 の治療用エックス線装置 |  |  | （焦点から１ｍの距離で）１０ｍＧｙ毎時以下 ・ 超 かつ （エックス線装置の接触可能表面から５㎝の距離において） ３００ｍＧｙ毎時 以下 ・ 超 |  |  |
|  |  |  |  | 定格管電圧１２５ｋＶ以下 の口内法撮影用エックス線 装置 |  |  | （焦点から１ｍの距離で） ０．２５ｍＧｙ毎時 以下 ・ 超 |  |  |
|  |  |  |  | コンデンサ式エックス線 高電圧装置 |  |  | （充電状態で照射時以外の時，接触可能表面から５㎝の距離で） ２０μＧｙ毎時 以下 ・ 超 |  |  |
|  |  |  |  | 上記以外のエックス線装置 |  |  | （焦点から１ｍの距離で） １．０ｍＧｙ毎時 以下 ・ 超 |  |  |

| 共 通 |  |  | エックス線管焦点及び患 者から２メートル以上離 れて操作できる構造 | 有 無 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 附加濾過板 | 定格管電圧７０ＫＶ以下の口 内法撮影用エックス線装置 |  | 有 （ ㎜アルミニウム当量） ・ 無 （ただしアルミニウム当量１．５㎜以上のこと） |  |
|  |  | 定格管電圧５０ＫＶ以下の乳 房撮影用エックス線装置 |  | 有 （ ㎜アルミニウム当量又は ㎜モリブデン当量） （ただしアルミニウム当量０．５㎜以上又はモリブデン当量 ０．０３㎜以上のこと） 無 |  |
|  |  | 上記以外のエックス線装置及び 輸血用血液照射エックス線装置， 治療用エックス線装置 |  | 有 （ ㎜アルミニウム当量） ・ 無 （ただしアルミニウム当量２．５㎜以上のこと） |  |
|  | 使用場所 | 手術室 病室 その他（具体的） 診療用高エネルギー発生装置使用室（操作室 有 無） 放射線照射装置使用室（操作室 有 無） |  |  |  |
| 透 視 用 エ ッ ク ス 線 装 置 | 透視中の患者への入射線量率 （患者の入射面の利用線錐の中心における空気カ ーマ率） |  |  | ５０ｍＧｙ毎分 以下 ・ 超 |  |
|  |  |  |  | （操作者の連続した手動操作のみで作動し，作動中連続した警 告音等を発する高線量率透視制御装置がある場合） １２５ｍＧｙ毎分 以下 ・ 超 |  |
|  | タイマー （透視時間が積算でき，かつ，透視中において一 定時間が経過した場合に警告音等を発すること ができるもの） |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 焦点皮膚間離隔装置（３０㎝） （ただし手術中に使用するエックス線装置の焦点 皮膚間距離は２０㎝以上） |  |  | 焦点皮膚間離隔装置 （ 有 ・ 無 ） 又は ３０㎝未満で照射することを防止するインターロック （ 有 ・ 無 ） |  |
|  | エックス線照射野しぼり装置 （焦点受像器間距離において，受像面を超えない ようにエックス線照射野をしぼるもの） |  |  | 有 ・ 無 （ただし欄外＜注＞の事項に合致する場合は，受像面を超える エックス線照射野を許容するもの） |  |
|  | 利用線錐中の蛍光板，受像器を通過したエッ クス線の空気カーマ率 （接触可能表面から１０㎝） |  |  | １５０μＧｙ毎時 以下 ・ 超 |  |
|  | 透視時の最大受像面を３．０㎝超える部分を 通過したエックス線の空気カーマ率 （接触可能表面から１０㎝） |  |  | １５０μＧｙ毎時 以下 ・ 超 |  |
|  | 利用線錐以外のエックス線を有効にしゃへいする ための適切な手段 |  |  | 有 ・ 無 （その内容： ） |  |
|  | 鍵のかかる保管場所 |  |  | 有 ・ 無 （術中の病変部位の位置確認や手術直後に結果の確認等を行うため，術 中あるいは術直後に手術室に移動させて使用する場合） |  |
|  | 管理区域の設定，管理区域の記録 |  |  | 有 無 （エックス線診療室，診療用高エネルギー放射線発生装置使用室，診療 用放射線照射装置使用室，診療用放射線照射器具使用室に移動させて 使用する場合） |  |

＜注＞  受像面を超えるエックス線照射野を許容する場合

①　受像面が円形でエックス線照射野が矩形の場合において，エックス線照射野が受像面に外接する大きさを超え　　　　　　ないとき。

②  照射方向に対し垂直な受像面上で直交する二本の直線を想定した場合において，それぞれの直線におけるエッ　　　　　　クス線照射野の縁との交点及び受像面の縁との交点の間の距離の和がそれぞれ焦点受像器間距離の３パーセント　　　　　　を超えず，かつ，これらの交点間距離の総和が焦点受像器間距離の４パーセントを超えないとき。

|  | 接撮影エックス線装置を除く） 撮影用エックス線装置（胸部集検用間 | エックス線照射野しぼり装置（ＣＴ除く） （焦点受像器間距離において，受像面を超えない ようにエックス線照射野をしぼるもの） |  |  |  | 有 ・ 無 （ただし欄外＜注＞の事項に合致する場合は，受像面を超える エックス線照射野を許容するもの） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 口内法撮影用エックス線装置 |  |  |  | 照射筒の端における照射野の直径 ６．０㎝ 以下 ・ 超 |  |
|  |  | 焦点皮膚間距離 |  |  |  | ＣＴ以外 ２０ｃｍ以上 ・ 未満 |  |
|  |  |  |  |  |  | ＣＴ １５ｃｍ以上 ・ 未満 |  |
|  | 胸 部 集 検 用 間 接 撮 影 装 置 | エックス線照射野しぼり装置（角錐型照射筒） （ただし欄外＜注＞の事項に合致する場合は，受 像面を超える エックス線照射野を許容するもの） |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 受像器の一次防護しゃへい体 （装置の接触可能表面から１０㎝において空気カ ーマが１．０μＧｙ／１ばく射以下） |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 被照射対周囲の箱状しゃへい物 （防護物から１０㎝において空気カーマが１．０ μＧｙ／１ばく射以下） |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 治装 療置 | インターロック （近接照射治療装置を除く） |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | ５ エ放関 ッ射す ク線る ス障構 線害造 診の設 療防備 室止の のに概 要 |  | （診療用高エネルギー放射線発生装置使用室，診療用放射線照射装置使用室又は診療用放射線 照射器具使用室に透視用エックス線装置を移動して使用する場合） |  |  |  |  |
|  |  |  | 画し 壁ゃ 等へ のい | 画壁の外側での実効線量 |  | １ｍＳＶ／一週間 以下 ・ 超 |  |
|  |  |  | エックス線装置使用中表示装置 |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  | エックス線診療室である旨を示す標識 |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | ６ 使用中の防護措置等 |  | 使用中の 防護措置 |  | 使用中であることの明示 | 有 無 |  |
|  |  |  | 保 管 場 所 |  |  | （名称 ） （施錠の有無 有 無 ） キースイッチの管理方法 （ ） |  |
|  |  |  | 入院患者（放射線治療患者を除く）被ばく 放射線の実効線量が1.3ｍSV／３月以下とな る障害防止措置 |  |  |  |  |
|  |  |  | 放射線診療従事者の被ばく線量測定器 |  |  |  |  |

＜注＞  受像面を超えるエックス線照射野を許容する場合

①　受像面が円形でエックス線照射野が矩形の場合において，エックス線照射野が受像面に外接する大きさを超え　　　　　　ないとき。

②  照射方向に対し垂直な受像面上で直交する二本の直線を想定した場合において，それぞれの直線におけるエッ　　　　　　クス線照射野の縁との交点及び受像面の縁との交点の間の距離の和がそれぞれ焦点受像器間距離の３パーセント　　　　　　を超えず，かつ，これらの交点間距離の総和が焦点受像器間距離の４パーセントを超えないとき。

添付書類

・移動用，携帯用装置の分布測定結果